راهنمای استفاده از دستگاه pH متر Metrohm مدل 827 pH Lab

مشخصات دستگاه:

1-محدودة قابل اندازه گیری با الکترود pH : 14 ـ 0.

2ـ دقّت دستگاه: 0.001 pH .

3ـ صحّت دستگاه:  0.003 pH ±.

4ـ امکان ذخیره سازی داده های حاصل از 200 نمونه و پرینت داده ها با پرینتر مناسب.

نکاتی که هنگام کار با دستگاه pH متر باید مد نظر قرار گیرد:

1-پس از اتصال دوشاخه به پریز برق، دکمة اصلی روشن و خاموش (دکمة قرمز رنگ) را فشار دهید تا دستگاه روشن و آمادة کار شود. چنانچه دستگاه کالیبره باشد، می توانید pH محلول را اندازه بگیرید.

2ـ چنانچه دستگاه برای اوّلین بار استفاده می شود یا کالیبراسیون آن به هم خورده است، باید با محلولهای بافر، کالیبره شود.

3ـ برای کالیبراسیون دستگاه، باید از محلولهای آمادة بافر شرکت Metrohm ، استفاده نمایید. در صورت استفاده از محلولهای بافر دیگر، باید اطلاعات آن قبلاً به دستگاه داده شود.

4ـ هرگز الکترود را در حمام اولتراسونیک قرار ندهید.

5ـ هرگز نوک الکترود را با وسایل زبر، خراش ندهید. این کار باعث صدمه به غشای شیشه ای الکترود می گردد.

6ـ پس از سنجش pH ، الکترود را با آب مقطر آبکشی کنید و آن را در محفظة پلاستیکی حاوی محلول  KCl سه مولار قرار دهید.

7ـ مواظب باشید که الکترود دستگاه، خشک نشود.

نحوة کالیبراسیون دستگاه به شرح زیر است:

الف ـ پس روشن کردن دستگاه، کلید CAL را فشار دهید. دستگاه منتظر محلول شمارة 1 می ماند.

ب ـ الکترود را در محلول بافر pH=7 قرار دهید و دکمة OK را بزنید. صبر کنید تا دستگاه pH بافر را خوانده و پیغام زیر ظاهر گردد: Change buffer .

ج ـ الکترود را از محلول بافر خارج کنید و پس از آبکشی با آب مقطر، در محلول بافر pH=4 قرار دهید و دکمة OK را بزنید. دستگاه pH بافر دوّم را خوانده، کالیبره شده و پیغام زیر ظاهر می گردد: Calibration OK . پس از 30 ثانیه، به منوی اصلی برمی گردید و می توانید pH محلول را بسنجید.