راهنمای استفاده از دستگاه Centrifuge 5810 R

مشخصات دستگاه:

1ـ ظرفیّت دستگاه با روتور معلّق A-4-81 ، (4400 ml) 1600 ml است.

2ـ حداکثر ظرفیّت هر Bucket ، 780g است.

3ـ محدودة دمای قابل تنظیم، -9OC to +4OC می باشد که در طول کار دستگاه هم قابل تنظیم است.

4ـ حداکثر 35 برنامه در دستگاه قابل ذخیره شدن است (از شماره 1-9 و حروف A-Z ).

5ـ حداکثر تعداد دورهای دستگاه با روتور معلّق A-4-81 ، 4000rpm و حداکثر نیروی گریز از مرکز تولید شده با احتساب حداکثر شعاع Bucket به طول 18 cm ، 3250g می باشد.

6ـ حداکثر تعداد دورهای دستگاه با روتور ثابت FA-45-30-11 و F-45-30-11    14000rpm و حداکثر نیروی گریز از مرکز تولید شده با احتساب حداکثر شعاع Bucket به طول 9.5 cm ، 20800g می باشد.

نکاتی که هنگام کار با سانتریفیوژ باید مد نظر گرفت:

1-برای روشن نمودن دستگاه، پس از اتّصال دوشاخه به پریز برق، کلید اصلی سبز رنگ واقع در سمت راست و پایین را بزنید تا دستگاه روشن و آماده به کار شود. کلید Open را بزنید تا درِ دستگاه باز گردد.

2ـ دانسیتة مایع مورد استفاده در هنگام حداکثر سرغت دستگاه، نباید از 1.2 g/cm3 ، بیشتر باشد.

3ـ از لوله های سالم، یک دست و همسان استفاده کنید. لوله ها را طوری در دستگاه بچینید که تعادل برقرار باشد.حجم و دانسیتة محلول در لوله های مقابل، باید برابر باشد.

4ـ پیش از بستن درِ دستگاه، مطمئن شوید که Bucket ها آزادانه می چرخند.

5ـ هرگاه طول لولة مورد استفاده از 100 mm بیشتر باشد، با لولة خالی، چرخش آزادانةBucket  را امتحان کنید.

6ـ در هنگام استفاده از لولة آزمایش، به حداکثر قدرت تحمّل لولة آزمایش که از طرف کارخانة تولید کننده ارائه می گردد، دقّت نمایید.

7ـ برای تمیز کردن روتور در صورت آلوده بودن یا شکستگی لوله، از محلول 70%  ایزوپروپانل استفاده نمایید.