راهنمای استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومترSHIMADZU مدلUV-1800

مشخصات دستگاه:

1ـ محدودة طول موج تولید شده: 190-1100 nm .

2ـ محدودة قابل اندازه گیری: Absorbance:-4 to +4 و Transmittance:0-400% .

3ـ دقّت اندازه گیری: 0.1 nm .

4ـ منبع نور مرئی: لامپ تنگستن.

5ـ منبع نور فرابنفش: لامپ دوتریم(Deuterium ).

نکاتی که هنگام کار با دستگاه UV-1800 ، باید مد نظر قرار گیرد:

1ـ پس از اتّصال به برق و روشن نمودن دستگاه، صبر کنید تا دستگاه آماده شود (حدود 4 دقیقه طول می کشد). پس از شنیدن صدای بوق، می توانید سنجش مورد نظر را انجام دهید.

2ـ برای اندازه گیری جذب محلول مورد نظر در طول موج دلخواه، از روش Photometric استفاده نمایید.

3ـ برای بدست آوردن طیف جذبی محلول مورد نظر در طول موج دلخواه، از روش Spectrum   استفاده کنید.

4ـ برای سنجش فعالیت آنزیمی از متد Kinetics و برای سنجش غلظت DNA و پروتئین، از روش Bio-method   استفاده کنید.

5ـ می توانید از صفحه نمایش LCD دستگاه یا از طریق نرم افزار UVProbe و کامپیوتر، سنجش مورد نظر را انجام دهید.

6ـ هرگز دستگاه را با الکل یا محلولهای Thinner پاک نکنید. برای تمیز کردن دستگاه از پارچة خشک و تمیز استفاده کنید.

7ـ در مجاورت دستگاه، از موبایل خود استفاده ننمایید.

8ـ کووتهای شیشه ای، نور فرابنفش را در طول موجهای پایین تر از 350 nm جذب می نمایند و برای کار در محدودة پایین تر از 350 nm ، از کووتهای کوارتز استفاده نمایید.